Požadovaná technicko-uživatelská specifikace a výčet výměr kolejnicového systému pro Domov pro seniory Trutnov

Požadovaná obecná specifikace:

Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedací jednotkou pro přechod mezi místnostmi systémem s jednofázovým transportem imobilních klientů mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu.

Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující.

S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na každou zvedací jednotku s volitelnou šířkou závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím klientů. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující.

Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.).

Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.

Požadovaná konfigurace, výčet výměr:

- 1A11.01 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.07a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.02 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.07b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.03 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.08a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.04 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.08b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.05 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.09a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.06 - vykrytí části plochy pokoje (cca 2,7 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.09b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.07a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.01 a 1A22.01a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.07b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.02 a 1A22.01b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.08a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.03 a 1A22.02a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.08b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.04 a 1A22.02b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.09a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.05 a 1A22.03a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A11.09b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,5 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností 1A11.06 a 1A22.03b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu.

- 1A22.01a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,9 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.07a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- 1A22.01b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,6 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.07b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- 1A22.02a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,9 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.08a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- 1A22.02b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,6 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.08b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- 1A22.03a - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,9 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.09a. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- 1A22.03b - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,6 x 2,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé místnosti 1A11.09b. Nosnost 220 kg. Montáž do stropu skrz SDK podhled.

- Zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy a automatikou pro přechod mezi místnostmi – 3ks

- Speciální vaky přepravní (různé velikosti) – 6ks

- Speciální vaky pro koupání (různé velikosti) – 6ks

- Speciální vaky pro použití WC (různé velikosti) – 6ks

Požadované součásti nabídky:

Doložení požadovaného rozsahu dodávky a parametrů nabízeného zařízení podrobnou projektovou a technickou dokumentací. Doprava materiálu, montáž, uvedení do provozu, zatěžkávací zkouška, zaškolení obsluhy (dodávka „na klíč), garance záručního a pozáručního servisu. Součástí dodávky bude povinná dokumentace dle platné legislativy (prohlášení o shodě, návody k obsluze atd.).